|  |  |  |  | ŽÁDOST o účast v programu MPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPZ 1900-26 |  |  |  | VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA KOMBINOVANÝCH MĚŘIDEL TEPLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE MPZ: |  |  |  |  |  |  | Organizace a vyhodnocení předmětného mezilaboratorního porovnání v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17043. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚŘIDLO: |  |  |  |  |  | Měřidlo tepelné energie ve vodě (kalorimetrické počitadlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYP: |  |  |  |  |  | EngyCal RH33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÝROBCE: |  |  |  |  |  | Endress+Hauser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZSAH: |  |  |  |  |  | (20 - 170) °C, 16 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ SPECIFIKACE: |  |  |  |  |  | Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtyřvodičové zapojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚŘICÍ BODY: |  |  |  |  |  | (53 – 50) °C |  |  |  |  |  |  |  | (60 – 50) °C |  |  |  |  |  |  |  |  | (70 – 50) °C |  |  |  |  |  |  | (170 – 20) °C |
|  |  |  |  |  |  | 10 L/imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební odměr: 1 m3 = 100 imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Instalace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTLET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODA MĚŘENÍ: |  |  |  |  |  | Simulace veličin průtok, teplota (tlak) a přímé porovnání zobrazené hodnoty s vypočtenou hodnotou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDPIS: |  |  |  |  |  | ČSN EN 1434-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚŘIDLO: |  |  |  |  |  | Měřidlo tepelné energie v parních systémech (kalorimetrické počitadlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYP: |  |  |  |  |  | EngyCal RS33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÝROBCE: |  |  |  |  |  | Endress+Hauser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZSAH: |  |  |  |  |  | (100 - 350) °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0 – 1,6) MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | (0 – 125) m3/h |  |  |
| DALŠÍ SPECIFIKACE: |  |  |  |  |  | Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čtyřvodičové zapojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | q: (4 – 20) mA = (0 – 125) m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p: (4 – 20) mA = (1 – 1,6) MPa |  |  |  |  |  |  |
| MĚŘICÍ BODY: |  |  |  |  |  | 150 °C |  |  |  |  |  |  |  | 200 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 °C |  |  |  |  |  |  | 350 °C |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 MPa |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 MPa |  |  |  |  |  |  | 1,6 MPa |
|  |  |  |  |  |  | Simulace: Průtok 20 mA / 120 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODA MĚŘENÍ: |  |  |  |  |  | Simulace veličin průtok, teplota (tlak) a přímé porovnání zobrazené hodnoty s vypočtenou hodnotou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDPIS: |  |  |  |  |  | TPM 3721-93, TPM 3722-93, TPM 3723-03, TPM 3724-03, MPM 018-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  | Každá laboratoř bude měřit v rozsahu svých technických možností. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máme zájem měřit: * |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Zaškrtněte zvolenou možnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční laboratoř: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČMI OI Brno, Oddělení primární etalonáže průtoku kapalin, rychlosti proudění a tepla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odborný garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jaroslav Foltýnek, PhD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahájení MPZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | květen 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané ukončení programu MPZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prosinec 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA za MPZ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká republika |  |  |  |  |  |  |  | A: 20 000 CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+B: 26 000 CZK |  |  |  |  |  |  |  | bez DPH |  |  |
| Slovenská republika |  |  |  |  |  |  |  | A: 860 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+B: 1150 EUR |  |  |  |  |  |  |  | bez DPH |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |  | Cena za MPZ se vztahuje na všechny výše uvedené zkušební položky a nezávisí na volbě žadatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel si je vědom skutečnosti, že je povinen uhradit ČMI náklady související s organizací a vyhodnocením mezilaboratorního porovnání zkoušek, a že podmínkou pro zahájení této služby ze strany ČMI je úhrada dřívějších závazků žadatele k ČMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práva a povinnosti vyplývající z této žádosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizátor MPZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  | Český metrologický institut, Referát MPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  | Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ / DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00177016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZ00177016 |  |  |  |  |  |
| Číslo účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198139621/0710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBAN / SWIFT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CZ18 0710 0000 0001 9813 9621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNBACZPP |  |  |  |  |  |
| ŽADATEL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název právnické nebo fyzické osoby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa firmy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa provozovny (pokud není totožná s adresou firmy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ / DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná k technickým jednáním (kontaktní osoba): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení, titul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel:/email: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva s ČMI na organizaci MPZ č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávka žadatele na tuto službu č.:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | Objednávka žadatele, pokud ji žadatel vystavuje, bude přílohou této žádosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informace pro sestavení ČASOVÉHO HARMONOGRAMU měření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoř nemůže měřit v termínu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokud žadatel nemá s ČMI uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou na účast v programech mezilaboratorního porovnávání, tato žádost bude předána právnímu oddělení ČMI, které s žadatelem smlouvu uzavře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficiální potvrzení ŽÁDOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel se tímto zavazuje poskytnout plnou součinnost při realizaci tohoto MPZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad A) | Žadatel se zavazuje poskytnout součinnost při dopravě měřidla podle pokynů uvedených ve stanoveném harmonogramu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad B) | Žadatel se zavazuje použít předmětná měřidla pro měření v rámci tohoto MPZ podle stanovených pokynů a pokynů výrobce, nevystavit je extrémním vlivům a zasahovat jakýmkoliv způsobem do nastavení měřidel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad C) | Žadatel zodpovídá ČMI za škody na svěřeném měřidle nebo měřidlech způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržením stanovených pokynů. V případě jejich poškození je žadatel povinen poskytnout ČMI náhradu způsobené škody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad D) | Žadatel se zavazuje provést požadovaná měření ve stanoveném termínu podle časového harmonogramu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad E) | Žadatel se zavazuje odeslat požadované výsledky měření na Referát MPZ nejpozději do 14 dní po dokončení měření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad F) | Žadatel bere na vědomí, že pro účely realizace požadovaného MPZ ČMI v nezbytném rozsahu zpracovává osobní údaje kontaktní osoby uvedené v této žádosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razítko a podpis ŽADATELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konečný termín pro zaslání žádosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt na ČMI: |  |  | RNDr. Simona Klenovská, vedoucí Referátu MPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sklenovska@cmi.gov.cz |  |  |  |  |